- 珠海市香洲区人民医院

自动洗胃机采购需求

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动洗胃机 | 1台 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 1.5万元 |

- 一、自动洗胃机采购参数

- 产品名称：自动洗胃机

- 2. 产品用途：用于医疗单位、急救中心等抢救食物中毒、服毒患者以及手术前洗胃.

3.设备参数要求：

自动压力反馈控制系统。

强力换向防堵结构。

压力液量双安全保护。

进出胃液量平衡控制功能。

▲进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

进出胃动态数字压力显示。

▲无油膜式泵。

洗胃压力：47kPa-55kPa

出胃液量：≤450ml/次

进胃液量：≤350ml/次

液量平衡：≤250ml/次

噪声：≤65dB(A)

▲输入功率：≤80VA

电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，本项目采购的梅华社区健康服务中心康复系统等设备一批采购项目的供应商非全部为中小企业，若专门面向中小企业采购，可能存在无法确保充分竞争的情况和影响政府采购目标实现的情形，建议本项目采取不专门面向中小企业进行采购。

- 三、付款方式

- 完成服务后，分期支付，三个月内支付50%，半年后支付40%，一年后支付10%。

- 四、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 15 日内，在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.设备安装、调试运行三个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付50%，半年后支付40%，一年后支付10%

五、售后服务承诺：

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于三年。

急诊科

2024年12月17日