- 珠海市香洲区人民医院

耳鼻喉综合诊疗台、自动洗胃机采购需求

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耳鼻喉综合诊疗台 | 1台 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 5万元 |

- 一、耳鼻喉综合诊疗台采购参数

- 1 产品名称：耳鼻喉综合诊疗台

- 2 产品用途：

- 临床医生对耳鼻咽喉疾病进行检查或治疗的辅助设备。

- 主要技术参数：

- 主机柜：尺寸≥880㎜×600㎜大理石台面，耐磨擦、耐腐蚀、不渗透、不粘油、高硬度，较好的耐热性和抗冲击性。

- 正压泵：独立无油型，无污染，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa；具有良好的消音、减震性能，噪音≤50dB；

- 负压泵：独立无油负压泵，最高吸引力0.1MPa，有消音减震装置，噪音≤50dB。

- 加热除雾装置：功率≥600W，热风加热方式；自动停止工作；有自动功能。

- 喷枪：喷枪装置能喷出雾状液体，喷枪金属部分抗氧化腐蚀，防堵塞；枪体轻巧，喷雾均匀，无漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象发生；

6.吸引枪：可调，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引，可接多种吸引头（适配5#吸引头）

- 7.照明灯：LED亮度可调；带阻力平衡支臂，可在任意位置固定。

- 8.污染器械收纳装置：箱体内置污染器械收纳装置，空间运用合理，符合院感要求；

- 9.LED 观片灯组件：色温＞6500K，光源寿命≥10万小时，无极调光，即插即亮；

- 10.智能控制系统：控制系统集成多项功能，模块化设计，自动控制各项功能，有灯光提示工作状态；喷枪和吸枪采用感应式开关，即提即用。

- 11.电动检查椅：电动控制升、降，可双向180度旋转，带锁止刹车，自动可调椅背角度。配备可调节的头部支撑，确保患者头部稳定。

- 12.医生椅：医护脚轮，静音耐磨，顺滑自如；安全防爆气动升降。

- 二、安全参数

- 1.绝缘性能：符合国际电工标准，确保患者和操作人员的安全。

- 2.紧急停止按钮：配备紧急停止按钮，用于紧急情况下快速切断电源。

3.稳定性能：结构稳固，确保在各种操作下不发生倾倒或移动。

| 耳鼻喉综合诊疗台配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 工作主台面 | 1 | 张 |
| 2 | 机柜 | 1 | 套 |
| 3 | 智能控制系统 | 1 | 套 |
| 4 | 防泄漏喷枪（直） | 2 | 支 |
| 5 | 防泄漏喷枪（弯） | 1 | 支 |
| 6 | 吸枪 | 1 | 支 |
| 7 | 吸引管2.0 3.0 | 各3 | 根 |
| 8 | 正压泵 | 1 | 台 |
| 9 | 负压泵 | 1 | 台 |
| 10 | 加热除雾装置 | 1 | 套 |
| 11 | 不锈钢器械盘 | 1 | 个 |
| 12 | 污液收集装置 | 1 | 套 |
| 13 | 污染器械收纳装置 | 1 | 组 |
| 14 | 正压压力表 | 1 | 个 |
| 15 | 负压压力表 | 1 | 个 |
| 16 | LED检查灯（含旋转灯臂） | 1 | 套 |
| 17 | LED智能观片灯及组件 | 1 | 台 |
| 18 | 医生椅 | 1 | 张 |
| 19 | 耳鼻喉电动检查椅 | 1 | 张 |

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，本项目采购的梅华社区健康服务中心康复系统等设备一批采购项目的供应商非全部为中小企业，若专门面向中小企业采购，可能存在无法确保充分竞争的情况和影响政府采购目标实现的情形，建议本项目采取不专门面向中小企业进行采购。

- 四、付款方式

- 完成服务后，分期支付，三个月内支付50%，半年后支付40%，一年后支付10%。

- 五、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 15 日内，在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.设备安装、调试运行三个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付50%，半年后支付40%，一年后支付10%

六、售后服务承诺：

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于三年。

眼耳鼻喉科

2024年12月17日