- 珠海市香洲区人民医院电针治疗仪采购需求

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电针治疗仪 | 8台 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 0.88万元 |

一 、产品名称：电针治疗仪

二、产品用途：用于适应症1、神经性疼痛：偏头痛、三叉神经痛、周面神经麻痹、坐骨神经痛、牙痛；2、退行性病变：肩周炎、网球肘、挫伤、肌肉劳损、颈椎病、下腰痛等；3、其他：急性胃痛、痛经、便秘、泄泻、肾绞痛、胆绞痛、急性阑尾炎、急性扁桃体炎、带状疱均有显著疗效。

三、设备参数要求:

1、额定输入功率：11VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％；

b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：6s，允差±10％。

5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。

6、输出脉冲强度

a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。

b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。

7、输出通道：6路输出。

8、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。

9、六路输出，每路可独立调节强度大小。

10、毫针、皮肤两种输出模式可选。

11、毫针和皮肤电极线误用提示。

四、设备安装要求：

设备进场前，需提供设备安装场所方案。

五、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，本项目采购的电针治疗仪采购项目参与调研的供应商非全部为中小企业，若专门面向中小企业采购，可能存在无法确保充分竞争的情况和影响政府采购目标实现的情形，建议本项目采取不专门面向中小企业进行采购。

- 六、付款方式

- 调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

- 七、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 15 日内，在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

八、售后服务承诺：

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于1年。