- 珠海市香洲区人民医院

牙科高速手机、光固化机采购需求

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙科高速手机 | 6台 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 0.84万元 |
| 光固化机 | 2台 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 0.1万元 |

- 一、牙科高速手机采购参数

1. 产品名称：牙科高速手机

2. 产品用途：牙齿钻磨，切割，补牙，修复。

3.设备参数要求：

1、车针夹持方式：按压式

2、气压：2.5-3.0kgf/cm2

3、水压：0.08-0.2MPa

4、转速：280000-450000r/min

5、最高转速：＞320000r/min

6、机头类型：大头

- 二、牙科光固化机采购参数

1. 产品用途：补树脂材料时需用

2、光照强度：1000∽1700mW/cm²

3、导光棒光学有效面积：≥50mm²

4、波长：385nm-515nm

5、运行模式：间歇运行设备

6、工作模式：渐近、脉冲、全功率模式

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，本项目专门面向中小企业进行采购。

- 三、付款方式

- 调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

- 四、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 15 日内，在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

五、售后服务承诺：

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于1年。

口腔科

2025年2月10日