- 珠海市香洲区人民医院梅华社区健康服务中心

- 超声波身高体重仪等设备一批采购需求

| 类别 | 设备名称 | 数量 | 采购预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备 | 超声波身高体重仪 | 1 | 1.6 |
|  | 全自动血压计 | 1 | 1.4 |
|  | 病床 | 1 | 0.5 |
|  | 医用冷藏冰箱 | 1 | 2 |
|  | 经皮黄疸检测仪 | 1 | 0.98 |
|  | 合计 |  | 6.48万元 |

一、设备采购需求

超声波身高体重仪用户需求书

1.产品名称：超声波身高体重仪

2.产品用途：测量人体身高、体重、BMI

3.设备参数要求：

（1）测量原理：无接触式超声波测高，电子精密测重

（2）类型：超声波

（3）操作方式：自动测量方式

（4）身高范围：70cm-200cm(最小测量单位：1mm)

（5）体重范围：2kg-200kg (最小测量单位：100g)

（6）测量精度：体重测量误差≤±100g、身高测量误差≤±5mm；

▲（7）输出值：身高、体重、身体质量指数（BMI）、日期时间显示，测量结果打印，PC机通信等数据；

（8）显示屏：LED显示

（9）语音功能：中文普通话语音提示，音量大小可以调节,测量值播报。

（10）标准接口，可通过本机与医院数据管理设备进行通讯。

（11）设备自带校准杆，可由管理人员自助完成校准。

（12）底座平衡调节：底座自带水平仪，并可通过四角校正水平；

▲（13）两种体重校准模式，保证设备持续、准确使用。

▲（14）具备自检/测量体重、身高模式。

（15）打印装置：热敏式打印机

全自动血压计用户需求书

1.产品名称：全自动血压计

2.产品用途：测量成人血压包括舒张压、收缩压，以及脉率等数据，并能够连接至上级管理平台进行数据传输和健康管理。

3.设备参数要求：

（1）测量方法：示波测定法，免绑袖带，伸手可测，一体式臂筒 360 度全包裹，测量位置：左右手均可测量；

▲（2）测量范围包括但不限于：压力：0mmHg-300mmHg，±2mmHg，脉搏：40次/分-200次/分，±2%；

▲（3）存储容量≥100组

（4）语音播报功能，音量可调节，可开关

（5）热敏打印装置：全中文打印、自动裁纸

（6）具有肘部检测功能

（7）压力单位：mmHg和kPa等模式互选

▲（8）支持≥2传输方式

（9）袖带：采用抗菌材料，袖套可拆卸清洗；

（10）通讯功能：可连接电脑，提供标准端口对接；

（11）安全装置：双重安全装置，过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。

▲（12）身姿检测功能：机身设置肘部按键检测功能，确保身体坐姿到位与肘垫放置正确才能开始测量，如肘部按键未放置到位，有语音提示功能，避免因身体坐姿和胳膊放置位置不当导致测量偏差。

（13）具备医疗器械注册证，国产医疗器械，保证数据安全与适用于国人体质。

（14）提供血压仪工作站软件著作权证书，以便进行数据互联通信。

（15）产品配置：标准配置：台式主机、臂托、电源线、热敏打印机和打印纸、袖套、指示牌、搁手板等。

留观病床用户需求书

1.产品名称：留观病床

2.产品用途：检查、诊断和疗养

3.设备参数要求：

（1）规格：2100mm ×1000mm ×500mm ±50mm

（2）床母主梁采用冷轧钢方管，床面板经冲压、折弯、焊接、打磨、静电喷塑成型；病床的外观结构整齐，表面无毛刺、凹坑不平及焊点渣痕；喷涂面光滑均匀无堆积及无金属暴露。

（3）床板具有透气孔，有效防治褥疮。

（4）一次性注塑成型ABS床头床尾板，弧线形设计，拆卸方便；配有病人信息卡插槽。

（5）腿部、背部升降系统采用万向联轴节结构摇杆，隐藏式设计，无噪音，可灵活调节床体各部位升降；到位极限保护螺杆，传动推力大于160Kg。

（6）螺杆传动升降系统：双向到位无极限保护装置。

（7）功能：背部升降0-80度；腿部升降0-40度；背部床板采用双支撑结构，床体安全承载重量≥200kg。

（8）折叠式铝合金护栏，护栏高度≥450MM. 表面硬化处理.金属护栏支柱。护栏平放稍高于床面可防止床垫滑出。单键快速松放保险开关，锁位开关芯柱对应位置配有铜套。U型卡位式安装结构。

（9）脚轮采用5寸高耐磨树脂轮，全带ABS脚刹。推动安静无噪音。空载时移动推力小于100N。

（10）床底面整体离地400mm以上，便于日常维护保养检查操作及卫生清洁工作。

二：配置清单

（1）床体 1架

（2）铝合金快锁护栏 1副

（3）ABS手柄万向头带安全限位摇杆 2套

（4）5寸进口豪华万向带刹车静音轮 4个

（5）输液杆插孔 6个

（6）不锈钢伸缩输液杆 1根

（7）引流挂钩 4个

（8）挂式ABS床头尾板 1付

（9）杂物架 1个

（10）床垫 1块

（11）病人信息卡 1个

（12）ABS床头柜1个

医用冷藏冰箱用户需求书

1. 产品名称：双开门医用冷藏冰箱

2. 产品用途：用于储存生物制品、疫苗、药品。

3.设备参数要求：

▲1、有效容积≥1000L

强制风冷系统，箱内温度2~8℃,微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。

4、完善的报警系统：高温、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。可实现声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等功能

5、六路传感器双模拟控温，有效保障物品存储温度稳定。

▲6、功率≤400W，有效节能。

▲7、透明中空钢化镀膜反射玻璃门，前吹风设计，有效防止玻璃门凝露，无需电加热功能，零能耗，无安全隐患。

8、搁架≥12个，可根据需要调整间隙，方便使用。

▲9、电加热中竖梁可有效防止凝露。

10、安全门锁设计，防止随意开启

11、产品具备医疗器械注册证，注册证上需要有各型号体现，不能为“系列”。

12、生产企业具备医疗器械生产许可证。

经皮黄疸测试仪用户需求书

1. 产品名称：经皮黄疸测试仪

2. 产品用途：用于新生儿满月体检时检测黄疸值正常与否，对临床工作具有指导意义。

3.设备参数要求：

- （一）设备要求：

1.检测方法：采用蓝、绿光比较方法

2.读取方法： 通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值

3.平均值计算：可自动计算2-9次测量的平均值

4.测量范围：0.0mg/dL～32.0mg/dL或0.0μmol/L～544μmol/L

5.测量误差：±1.5 mg/dL或±25.5μmol/L

6.测量单位：mg/dL、umol/L可一键式转换

7.光源：氙闪光灯

8.开启准备时间 小于12秒

9.存储功能：可以存储≥20个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据；

二、设备安装要求：

根据实际场地调减制定安装计划。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，本项目采购的梅华社区健康服务中心超声波身高体重仪等设备一批采购项目的供应商非全部为中小企业，若专门面向中小企业采购，可能存在无法确保充分竞争的情况和影响政府采购目标实现的情形，建议本项目采取不专门面向中小企业进行采购。

- 四、付款方式

- 完成安装、调试运行一个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付70%，一年后支付30%

- 五、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 15 日内，在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.设备安装、调试运行三个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付50%，半年后支付40%，一年后支付10%

六、售后服务承诺：

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

- 2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于三年。

梅华社区健康服务中心

2024年12月5日